MC010-TH160 里氏硬度仪

使用说明书

目录

1概述......................................................................... 3

1.1 产品特点...................................................................3

1.2 主要用途及适用范围.........................................................3

1.3 品种规格...................................................................5

2 结构特征与工作原理...........................................................8

2.1 结构特征...................................................................8

2.2 工作原理...................................................................9

3 技术特性.............................. ......................................10

3.1.主要性能...................................................................10

3.2 技术参数...................................................................10

3.3 尺寸重量...................................................................11

4 使用.........................................................................11

4.1 使用前的准备和检查.........................................................11

4.2 测量.......................................................................12

5 特别提示.....................................................................14

6 操作详解.....................................................................15

6.1 开机.......................................................................15

6.2 关机.......................................................................15

6.3 测量.......................................................................16

6.4 菜单结构图.................................................................19

6.5 测量条件设置...............................................................20

6.6 打印功能...................................................................24

6.7. 存储管理器................................................................28

6.8 浏览界面....................................................................30

6.9 系统设置....................................................................30

6.10 软件信息...................................................................32

6.11 软件校准...................................................................33

6.12 充电.......................................................................33

6.13 背光.......................................................................33

6.14 自动关机...................................................................33

6.14 自动关机...................................................................33

6.15 电池的更换.................................................................34

6.16 数据传输电缆连接...........................................................34

7 故障分析与排除................................................................34

8 保养和维修....................................................................34

8.1 冲击装置....................................................................34

8.2 打印记录的保存..............................................................34

8.3 正常维修程序................................................................34

9 检定周期......................................................................34

1 概述

1.1 产品特点

.. 主显示界面与MC010-HLN-11A 里氏硬度计相似，令老用户倍感亲切。

.. 打印机与主机集成一体设计。

.. 大屏幕点阵液晶，采用320×200 图形点阵液晶显示器，字体及图形美观，

信息丰富、清晰。

.. 内置锂离子充电电池及充电控制电路，无记忆效应，充电方便，寿命长。

.. 采用热敏式打印机，工作安静，可打印任意份数的测试结果，满足现场的需

要，免去了更换色带的麻烦。

.. 全中文显示，菜单式操作，按键少，操作简单方便。

.. 带有RS232 接口，多种通讯方式适应不同用户的个性需求。

.. 具有自动识别常用冲击方向功能(除G 型冲击装置外)。

.. 一台主机可配备7 种不同冲击装置使用，更换时不需重新校准，自动识别冲

击装置类型。

.. 大容量存储器，可存储240～1000 组（冲击次数32～1）单次测量值、平均

值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。

.. 可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要。

.. 有背光显示，方便用户野外使用。

.. 主显示界面增加了日期、时间、存储器信息、电池信息、电子柱、超差提示、

冲击装置类型、操作提示等内容，更加方便实用。

.. 所有显示界面均有操作提示，便于操作。

.. 液晶上有充电过程指示，操作者可随时了解充电程度，带有充电指示灯，是

否处于充电状态一目了然。具有示值软校准功能。

.. 增加了“锻钢（Steel）” 材料，当用D 型冲击装置测试“锻钢”试样时，可

直接读取HS 值，省去了人工查表的麻烦。

.. 根据用户的要求，可配备微机软件，功能更加强大，满足质量保证活动和管

理的更高要求。

1.2 主要用途及适用范围

1.2.1 主要用途

.. 已安装的机械或永久性组装部件。

.. 模具型腔。

.. 重型工件。

.. 压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。

.. 试验空间很狭小的工件。

.. 轴承及其它零件。

.. 要求对测试结果有正规的原始记录。

.. 金属材料仓库的材料区分。

.. 大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。

1.2.2 适用范围

适用范围见表1、表2。

表1

材料

硬度

制

冲击装置

D/DC D+15 C G E DL

HRC

17.9～

68.5

19.3～

67.9

20.0～

69.5

22.4～

70.7

20.6～

68.2

HRB

59.6～

99.6

47.7～

99.9

37.0～

99.9

Steel and

cast

steel

钢和铸钢

HRA

59.1～

85.8

61.7～

88.0

HB

127～

651

80～638 80～683 90～646 83～663 81～646

HV 83～976 80～937 80～996 84～1042 80～950

HS

32.2～

99.5

33.3～

99.3

31.8～

102.1

35.8～

102.6

30.6～

96.8

Steel 锻钢 HS

32.2～

99.5

CWT、ST

合金工具

HRC

20.4～

67.1

19.8～

68.2

20.7～

68.2

22.6～

70.2

钢HV 80～898 80～935 100～941 82～1009

Stainless

steel

不锈钢

HRB

46.5～

101.7

HB 85～655

HV 85～802

GC. IRON

灰铸铁

HRC

HB 93～334 92～326

HV

HRC

NC、IRON

球墨铸铁

HB

131～

387

127～

364

HV

C．ALUM

铸铝合金

HB 19～164 23～210 32～168

HRB

23.8～

84.6

22.7～

85.0

23.8～

85.5

BRASS

HB 40～173

铜锌合金HRB

13.5～

95.3

BRONZE 铜

锡(铝)合HB 60～290

金

COPPER 纯

铜

HB 45～315

表2

序号材料里氏硬度HLD 强度σb(MPa)

1 C 低碳钢 350～522 374～780

2 C 高碳钢 500～710 737～1670

3 Cr 铬钢 500～730 707～1829

4 CrV 铬钒钢 500～750 704～1980

5 CrNi 铬镍钢 500～750 763～2007

6 CrMo 铬钼钢 500～738 721～1875

7 CrNiMo 铬镍钼钢 540～738 844～1933

8 CrMnSi 铬锰硅钢 500～750 755～1993

9 SSST 超高强度钢 630～800 1180～2652

10 SST 不锈钢 500～710 703～1676

1.3 品种规格

1.3.1 基本配置

主机1 台；

D 型冲击装置1 只；

小支承环1 只；

尼龙刷（I）1 只；

高值里氏硬度块1 块；

充电器1 只；

热敏打印纸1 卷。

通信电缆1 条；

1.3.2 选择配置

除基本配置外，用户还可根据实际需要，选择配置

尼龙刷（II）（当选购G 型冲击装置时）

；

MC010-TH160 数据处理软件；

各种异型冲击装置和支承环，见表3 和表4。

表3

异型冲击装置 DC（D）/DL D+15 C G E（需进口）

冲击能量11mJ 11mJ 2.7mJ 90mJ 11mJ

冲击体质量5.5g/7.2g 7.8g 3.0g 20.0g 5.5g

球头硬度: 1600HV 1600HV 1600HV 1600HV 5000HV

球头直径: 3mm 3mm 3mm 5mm 3mm

球头材料: 碳化钨碳化钨碳化钨碳化钨金刚石

冲击装置直径:

冲击装置长度:

冲击装置重量:

20mm

86(147)/ 75mm

50g

20mm

162mm

80g

20mm

141mm

75g

30mm

254mm

250g

20mm

155mm

80g

试件最大硬度940HV 940HV 1000HV 650HB 1200HV

试件表面平均粗

糙度Ra:

1.6μm 1.6μm 0.4μm 6.3μm 1.6μm

试件最小重量:

可直接测量>5kg >5kg >1.5kg >15kg >5kg

需稳定支撑2～5kg 2～5kg 0.5～1.5kg 5～15kg 2～5kg

需密实耦合0.05～2kg 0.05～2kg 0.02～ 0.5～5kg 0.05～2kg

0.5kg

试件最小厚度

密实耦合5mm 5mm 1mm 10mm 5mm

硬化层最≥0.8mm ≥0.8mm ≥0.2mm ≥1.2mm ≥0.8mm

小深度

球头压痕尺寸

硬压痕直0.54mm 0.54mm 0.38mm 1.03mm 0.54mm

度径24μm 24μm 12μm 53μm 24μm

300HV 压痕深

时度

硬压痕直0.54mm 0.54mm 0.32mm 0.90mm 0.54mm

度径17μm 17μm 8μm 41μm 17μm

600HV 压痕深

时度

硬压痕直0.35mm 0.35mm 0.35mm 0.35mm

度径10μm 10μm 7μm 10μm

800HV 压痕深

时度

冲击装置适用范DC 型测量D+15 型测量C 型测量小G 型测量大E 型测量硬

围孔或园柱筒沟槽或凹入轻薄部件及厚重及表面度极高材料

内; DL 型测

量细长窄槽

的表面表面硬化

层。

较粗糙的铸

锻件

或孔

表4 序号

代号型号异型支承环简图备注

1 03-03.7 Z10-15 测外圆柱面R10～R15

2 03-03.8 Z14.5-30 测外圆柱面R14.5～R30

3 03-03.9 Z25-50 测外圆柱面R25～R50

4 03-03.1

0

HZ11-13 测内圆柱面R11～R13

5 03-03.1

1

HZ12.5-17 测内圆柱面R12.5～R17

6 03-03.1

2

HZ16.5-30 测内圆柱面R16.5～R30

7 03-03.1

3

K10-15

测外球面SR10～SR15

8

03-03.1

4

K14.5-30 测外球面SR14.5～SR30

9 03-03.1

5

HK11-13 测内球面SR11～SR13

10 03-03.1

6

HK12.5-17 测内球面SR12.5～SR17

11 03-03.1

7

HK16.5-30 测内球面SR16.5～SR30

12

03-03.1

8

UN 测外圆柱面，半径可调R10～∞

1.4 工作条件

环境温度0℃～40℃；

相对湿度≤90％；

8

周围环境无振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。

2 结构特征与工作原理

2.1结构特征

2.1.1硬度计

2.1.2 主机

2.1.3 D型冲击装置

1323 冲击装置2 连接导线部件1 主机

里氏硬度计

型号MC010-TH160

充电6V/500mA8910111213145761234171519251 冲击装置插座2 电池开关4 充电插座3 充电指示灯5 菜单键6 左/储存键7 背光键8 液晶显示屏9 开关键

10 上/走纸键11 退出键12 右/删除键13 下/打印键14 确认键15 打印仓盖16 蜂鸣器孔 17 通信电缆插座18 打印纸仓

19 打印机搬把20、21、23 螺钉22 铭牌

2424、25 电池仓、电池仓盖

1 2 3 4 5 6

7

1 释放按钮 2 加载套 3 导管 4 线圈部件 5 导线 6 冲击体 7 支承环

2.1.4 异型冲击装置

DC DL C D+15 E G

2.2 工作原理

用规定质量的冲击体在弹力作用下,以一定速度冲击试样表面,用冲头在距

试样表面1mm 处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度值。计算公式如下：

HL=1000×VB/ VA

式中： HL——里氏硬度值

VB——冲击体回弹速度

VA——冲击体冲击速度

冲击装置输出信号示意图如下:

3 技术特性

3.1 主要性能

.. 热敏式打印机，工作安静，可打印任意份数的测试结果，满足现场的需要。

.. 全中文显示，菜单式操作，按键少，操作简单方便。

.. 带有RS232 接口，多种通讯方式适应不同用户的个性需求。

.. 具有自动识别常用冲击方向功能(除G 型冲击装置外)。

.. 一台主机可配备7 种不同冲击装置使用，更换时不需重新校准，自动识别冲

击装置类型。

.. 大容量存储器，可存储240～1000 组（冲击次数32～1）单次测量值、平均

值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。

.. 可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要。

.. 有背光显示，方便用户野外使用。

.. 主显示界面增加了日期、时间、存储器信息、电池信息、电子柱、超差提示、

冲击装置类型、操作提示等内容，更加方便实用。

.. 所有显示界面均有操作提示，便于操作。

.. 液晶上有充电过程指示，操作者可随时了解充电程度，带有充电指示灯，是

否处于充电状态一目了然。

.. 具有示值软校准功能。

.. 根据用户的要求，可配备微机软件，功能更加强大，满足质量保证活动和管

理的更高要求。

3.2 技术参数

.. 示值误差和示值重复性,见表5。

表5

序号冲击装置类型标准里氏硬度块硬度值示值误差示值重复性

1 D

760±30HLD

530±40HLD

±6 HLD

±10 HLD

6 HLD

10 HLD

2 DC

760±30HLDC

530±40HLDC

±6 HLDC

±10 HLDC

6 HLD

10 HLD

3 DL

878±30HLDL

736±40HLDL

±12 HLDL 12 HLDL

4 D+15

766±30HLD+15

544±40HLD+15

±12 HLD+15 12 HLD+15

5 G

590±40HLG

500±40HLG

±12 HLG 12 HLG

6 E

725±30HLE

508±40HLE

±12 HLE 12 HLE

7 C

822±30HLC

590±40HLC

±12 HLC 12 HLC

.. 测量范围：HLD（170～960）HLD

.. 测量方向：360°

.. 硬度制：里氏、布氏、洛氏B、洛氏C、维氏、肖氏

.. 显示：LCD,320×200 图形点阵液晶

.. 数据存储：240～1000 组（冲击次数32～1）

.. 上下限设置范围：同测量范围。

.. 打印纸宽：57.5±0.5mm

.. 打印纸卷直径：40mm(热敏打印纸)

.. 打印速度： 0.27～17.36mm/sec (灰度=1)

.. 打印分辨力：8dot/mm

.. 工作电压：3.7V

.. 充电时间：2.5～4h

.. 充电电源：6V/500mA

.. 持续工作时间：约100h（不打印时）

.. 通讯接口标准：RS232

3.3 尺寸重量

3.3.1 外形尺寸: (230×90×46.5) mm

3.3.2 重量: 约0.42kg(主机)

4 使用

4.1 使用前的准备和检查

4.1.1 试样表面的准备

试样表面的制备应符合表3 中的有关要求。

.. 在制备试样表面过程中，应尽量避免由于受热、冷加工等对试样表面硬度的

影响。

.. 被测表面过于粗糙，则会引起测量误差。因此，试样的被测表面必须露出金

属光泽，并且平整、光滑、不得有油污。

.. 曲面：试样的试验面最好是平面。当被测表面曲率半径R 小于30mm（D、DC、

D+15、C、E、DL 型冲击装置）和小于50mm（G 型冲击装置）的试样在测试时

应使用小支承环或异型支乘环。

.. 试样的支承

——对重型试样，不需要支承；

——对中型试样，必须置于平坦、坚固的平面上，试样必须绝对平稳置放，不得

有任何晃动；

.. 试样应有足够的厚度，试样最小厚度应符合表3 规定。

.. 对于具有表面硬化层的试样，硬化层深度应符合表3 规定。

.. 耦合

对轻型试样，必须与坚固的支承体紧密耦合，两耦合表面必须平整、光滑、耦合

剂用量不要太多，测试方向必须垂直于耦合平面；

——当试样为大面积板材、长杆、弯曲件时，即使重量、厚度较大仍可能引起试

件变形和失稳，导致测试值不准，故应在测试点的背面加固或支承。

.. 试样本身磁性应小于30 高斯

4.1.2 仪器系统设置

具体设置方法见6.9。

4.1.3 仪器测量条件设置

具体设置方法见6.5。

4.2 测量

.. 测量前可先使用随机硬度块对仪器进行检验,其示值误差及重复性应不大于

表5 的规定。

注：随机硬度块的数值是用标定过的里其上垂直向下测定5次，

取其算术平均值作为随机硬度块的硬度值。

如该值超标，可以使用用户校准功能进行校准。

氏硬度计，在

4.2.1 装打印纸

.. 用拇指和中指轻轻捏住打印仓盖两端的长条棱状凸起部位，稍稍用力使打印

仓盖向上旋起。向前上方按打印机搬把，使出纸口抬起并处于打开状态。

.. 向打印仓中装入打印纸，拉出打印纸并对准朝向打印仓一端的出纸口并装

入。

.. 按

键，使打印纸走出撕纸口，按下打印机搬把。拇指和中指稍稍用力捏

住打印仓盖两端的长条棱状凸起部位按下，直到听见“咔”的一声，打印仓

盖两端的卡锁完全落入卡口中。

.. 当走纸出现歪斜时，也可以按下打印机搬把后进行调整。

.. 如果打印机搬把未回位，会提示：“打印机搬把未回位！”，此时不能打印。

4.2.2 启动

.. 将冲击装置插头插入位于仪器上的冲击装置插口。

.. 按键，此时电源接通，仪器进入测量状态。

4.2.3 加载

.. 向下推动加载套锁住冲击体；对于DC 型冲击装置，则可将加载杆吸于试验

表面，将DC 型冲击装置插入加载杆，直到停止位置为止，此时就完成了加

载。

.. 将冲击装置支承环紧压在试样表面上，冲击方向应与试验面垂直；

4.2.4 测量

.. 按动冲击装置上部的释放按钮，进行测试。此时要求试样、冲击装置、操作

者均稳定，并且作用力方向应通过冲击装置轴线。

.. 试样的每个测量部位一般进行五次试验。数据分散不应超过平均值的±

15HL。

.. 任意两压痕之间距离或任一压痕中心距试样边缘距离应符合表6 规定。

表6

冲击装置类型两压痕中心间距离压痕中心距试样边缘距离

不小于不小于

D、DC 3 5

DL 3 5

D+15 3 5

G 4 8

E 3 5

C 2 4

.. 对于特定材料，欲将里氏硬度值校准确地换算为其它硬度值，必须做对比试

验以得到相应换算关系。用检定合格的里氏硬度计和相应的硬度计分别在同

一试样上进行试验，对于每一个硬度值，在三个以上需要换算的硬度压痕周

围均匀分布地各测定五点里氏硬度，用里氏硬度平均值和相应硬度平均值分

别作为对应值，做出硬度对比曲线。对比曲线至少应包括三组对应的数据。

4.2.5 读取测量值。

4.2.6 打印输出结果。

具体设置方法见6.3.3 和6.6。

4.2.7 按

键关机。

4.2.8 试验结果处理

用五个有效试验点的平均值作为一个里氏硬度试验数据。

4.2.9 试验结果表示方法

.. 在里氏硬度符号HL 前示出硬度数值，在HL 后面示出冲击装置类型。例如

700HLD 表示用D 型冲击装置测定的里氏硬度值为700。

.. 对于用里氏硬度换算的其它硬度，应在里氏硬度符号之前附以相应的硬度符

号。例如400HVHLD 表示用D 型冲击装置测定的里氏硬度换算的维氏硬度值

为400。

5 特别提示

.. 更换冲击装置一定要在关机状态进行，否则无法自动识别冲击装置型号，还

有可能造成仪器电路板的损坏。

.. 正常情况下，在未达到设定的【冲击次数】时不能打印当前测量值。如果此

时希望打印，可以先在主显示界面下按

键提前结束测量再打印。

.. 按

键提前结束测量时，【系统设置】菜单中的【自动存储】、【自动打印】、

【自动传输数据】等功能均不起作用。

.. 【冲击方向】设为【AUTO】时， 如果【冲击方向】为↖或↑， 需要手动选择

确认。

.. G 型冲击装置无自动识别冲击方向功能，所以使用时不能将【冲击方向】设

为【AUTO】（即光标移不到该符号上），如果使用其它冲击装置设为【AUTO】

后，又更换为G 型冲击装置，【冲击方向】会自动修改为↓。

.. 只有D 型冲击装置有强度测量功能，所以使用其它型号冲击装置时，将无法

修改【硬度/强度】设置（即光标移不到【硬度/强度】设置上），如果用D

型冲击装置设为【强度】后，又更换为其它冲击装置，【硬度/强度】设置

会自动修改为【硬度】。

.. 当设定为【强度】测量时，将不能设置硬度制（光标会从【硬度制】上跳过）。

.. 不是所有材料都可以转换成所有硬度制，更改材料后硬度制会自动恢复为

HL。所以设置测量条件时要先设置【材料】，再设置【硬度制】。

.. 电池开关用于彻底切断仪器电源，关闭后所有设置会恢复为出厂设置，再使

用时需要使用随机硬度块重新校准，存储器的数据也会丢失，因此除非长期

不用或仪器处于运输、贮存状态时，不要关闭此开关。

.. 仪器出厂时电池开关置于【关】位置，用户使用时需要先将电池开关置于【开】

位置。打开电池开关后仪器如果不开机，按一下开机键即可。

.. 仪器工作不正常，关机、开机仍不能解决时，可以尝试关闭电池开关，过10

秒钟后再开机。

6 操作详解

6.1 开机

按开关键

开机，仪器显示：

MC010-TH160

里氏硬度计

*****************************

正在自检..

自检通过！

然后进入测量主显示界面。

注：关机状态下插上充电电源，仪器也会自动开机。

6.2 关机

任何显示状态下按开关键

均可关机。

注：在充电时关机后仪器会立即自动重新开机，以监测充电状态

。

6.3 测量

本机可以在两个显示界面下进行测量。分别称为主显示界面和副显示界面。

开机后会自动进入主显示界面，如下图所示：

日期

硬度制

平均值提示

冲击方向

电池信息

冲击装置类型

冲击次数计数

上超差提示

操作提示

测量值

电子柱

冲击次数

材料

下超差提示

时间存储器信息

本界面中测量值显示采用大字体，显示信息丰富，并具有存储、打印的快

捷操作，用于大多数使用情况。

6.3.1 主显示界面内容说明

日期：当前日期。格式为月/日/年。

时间：当前时间。格式为时:分:秒。

存储器信息：存储器已经使用部分占全部存储容量的百分比。

电池信息：不充电时显示剩余容量，充电时显示充电程度。

上超差提示：当前测量值或平均值大于公差上限时出现，否则不出现。

下超差提示：当前测量值或平均值小于公差下限时出现，否则不出现。

电子柱：以黑色柱高度显示当前测量值或平均值在公差限中的位置。

冲击装置型号：当前正在使用的冲击装置的型号。

冲击方向：当前冲击方向。

平均值提示：达到设定的冲击次数后，显示平均值时出现。

硬度制：当前测量值的硬度制。

测量值：当前单次测量值（无平均值提示），当前平均值（有平均值提示）。

显示表示超过转换或测量范围，表示低于转换或测量范围。

材料：当前设定的材料。

冲击次数计数：已经完成的冲击次数。

冲击次数：设定的冲击次数。

操作提示：当前可进行的主要操作说明。

6.3.2 主显示界面测量操作

在本界面下可以进行测量，每完成一次测量，显示本次测量值；[电子柱]根

据测量值显示；冲击次数计数+1；如果超出公差限，[上超差提示]或[下超差提

示]会出现，蜂鸣器长鸣一声；达到设定的冲击次数后，蜂鸣器长鸣一声，等待

2 秒后蜂鸣器短鸣一声显示平均值。

6.3.3 主显示界面按键操作

.. 按键可以存储当前组数据，仅在显示平均值后才有效，并且只能保存1

次。

.. 按键可以删除最近一次的单次测量值，但需在如下显示界面确认：

***************************

确实要删除吗？

***************************

否是

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]取消。

按

键或

键将光标移到【是】

上按

键可以确认删除最近一次的

单次测量值。

按

键或

键将光标移到

【否】上按

键可以取消删除操作。

不管光标位置，按

键也可以取消

删除操作。

.. 按

键可以给打印机装纸或走纸。

.. 按键可以打印当前组数据，仅在显示平均值后才有效，可以多次打印。

.. 按

键可以在未达到设定的冲击次数时结束测量，显示平均值。

.. 按

键可以开关液晶背光。

.. 按

键可以进入副显示界面。

.. 按

键可以进入主菜单。

在主显示界面按

键进入副显示界面，如下图：

直方图

冲击次数

光标位置

最大值

最小值

单次测值操作提示

平均值

本界面显示全部单次测量值，每次测量后随时显示平均值、最大值、最小值

和直方图，用于需要随时对数据进行详细分析的场合。

6.3.4 副显示界面内容说明

直方图：两条横线为所设公差限，整个显示范围可以设置为公差限的2～

5 倍。

平均值：当前组所有单次测量值的平均值。

最大值：当前组所有单次测量值的最大值。

最小值：当前组所有单次测量值的最小值。

单次测量值：当前组所有单次测量值。按左右顺序排列。

冲击次数：设定和已经完成的冲击次数。第一个数字为已经完成的冲击

次数，第二个数字为设定的冲击次数。

光标位置：光标所在单次测量值的序号。

操作提示：当前可进行的主要操作说明。

6.3.5 副显示界面测量操作

在本界面下可以进行测量，每完成一次测量，会显示本次测量值；直方图

中亦增加本次测量值；硬度计重新计算平均值、最大值、最小值并显示；冲击次

数计数+1； 如果超出公差限，蜂鸣器长鸣一声。达到设定的冲击次数后，蜂鸣器

长鸣一声。

6.3.6 副显示界面按键操作

.. 按

键可以移动光标。

.. 按

键可以删除光标处的单次测量值，但需在如下显示界面确认：

***************************

确实要删除吗？

***************************

否是

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]取消。

按

或

键将光标移到【是】

上按

键可以确认删除最近一次的

单次测量值。

按

或

键将光标移到【否】

上按

键可以取消删除操作。

不管光标位置，按键也可以取消

删除操作。

.. 按键可以回到主显示界面。

.. 按键可以开关液晶背光。

.. 按键可以进入主菜单。

6.4 菜单结构图

仪器参数的设置和附加功能均通过菜单操作实现，在主显示界面和副显示

界面都可以按键进入主菜单。

测量条件设置

打印功能

存储管理器

系统设置

软件信息

自动存储：关

自动打印：关

自动剔除粗大误差：关

自动传输数据：关

按键声音：开

警示声音：开

打印灰度：1

液晶亮度

时间日期设置

冲击方向

平均次数

材料

硬度制

公差限

直方图显示范围

硬度/强度：硬度

打印当前数值

打印存储器所选组数值

打印存储器全部数值

打印当前数值+图形

打印存储器所选组数值+图形

打印存储器全部数值+图形

从第一组浏览

从最末组浏览

从所选组浏览

传输数据

删除所选组

全部删除

主显示界面副显示界面

6.5 测量条件设置

在主显示界面或副显示界面按

键进入主菜单。

打印功能

存储管理器

系统设置

软件信息

测量条件设置

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]返回。

平均次数

材料

硬度制

公差限

直方图显示范围

硬度/强度：硬度

冲击方向

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]返回。

6.5.1 冲击方向设置

****************************

冲击方向

****************************

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ] 取消。

****************************

请确认冲击方向

****************************

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认。

按

键进入【测量条件设置】菜单。

按

或

键移动光标至欲设定的条

件，按

键确认。

注：1.当【硬度/强度】设为【强度】

时，显而易见，不能再选择硬度

制，所以移动光标时光标会从

【硬度制】选项跳过。

2.仅D 型冲击装置有强度测量

功能，所以，当使用其它冲击装

置时，光标不能移到【硬度/强

度】选项上。

按

或

键移动光标至欲设定

的冲击方向，按

键确认，按

键

取消。

注：1.AUTO 为自动识别冲击方向符

号。

将冲击方向设为自动后，仪器会

根据识别出的方向对结果进行

数据修正。但如果方向是↑和↖

时，需要手动确认。

2.G型冲击装置无自动识别冲击

方向功能，

3. 如果方向是↑和↖时，需要

手动确认。

按

或

键移动光标到实际的

冲击方向，按

键确认。

22

6.5.2平均次数设置

可以在1～32次范围内修改平均次

数。

按或键移动光标。

按（数值增加）或（数值减少）

键修改光标处数值。

按键确认更改。

按键取消更改。

6.5.3材料设置

6.5.3.1【硬度/强度】设为硬度时会显示以下可选材料：

按或键移动光标到要设定的材

料，按键确认。

按键取消设置。

注1.更改材料设置后，硬度制设置自

动恢复为HL。

2.选择硬度制前请先选择材料。

3.菜单下部左侧的符号↓表示此

菜单还未结束，按键可以继

续向下翻看；

菜单上部左侧的符号↑表示此

菜单上部还有内容，按键可

以继续向上翻看；

6.5.3.2【硬度/强度】设为强度时显示以下可选材料：

按或键移动光标到要设定的材

料，按键确认。

按键取消设置。

注1.菜单下部左侧的符号↓表示此

****************************

平均次数

****************************

按[ ] [ ]选择，按[ ] [ ]修改。

按[ ]确认，按[ ]取消。

30

合金工具钢（CWT.Steel）

不锈钢（STAIN.Steel）

灰铸铁（GC.Iron）

球墨铸铁（NC.Iron）

铸铝合金（Cast Alumin）

↓铜锌合金（Copper-Zinc）

钢和铸钢(Steel)

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]取消。

↑灰铸铁（GC.Iron）

球墨铸铁（NC.Iron）

铸铝合金（Cast Alumin）

铜锌合金（Copper-Zinc）

铜锡合金（Copper-Alum）

纯铜（Copper）

锻钢（Steel）

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]取消。

高碳钢（High-Carbon）

铬钢（Cr）

铬钒钢（Cr-V）

铬镍钢（Cr-Ni）

铬钼钢（Cr-Mo）

↓铬镍钼钢（Cr-Ni-Mo）

低碳钢(Mild Steel)

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]取消。

↑铬钒钢（Cr-V）

铬镍钢（Cr-Ni）

铬钼钢（Cr-Mo）

铬镍钼钢（Cr-Ni-Mo）

铬锰硅钢（Cr-Mn-Si）

超高强度钢（SS.Steel）

不锈钢(STAIN.Steel)

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]取消。

6.5.4 硬度制设置

****************************

该材料的硬度制

钢和铸钢(Steel)

****************************

HV HB HRC HS HRB HRA

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]取消。

HL

6.5.5 公差限设置

****************************

公差限

****************************

下限上限

按[ ] [ ]选择，按[ ] [ ]修改。

按[ ]确认，按[ ]取消。

170 09600

6.5.6 直方图显示范围设置

菜单还未结束，按

键可以继

续向下翻看；

菜单上部左侧的符号↑表示此

菜单上部还有内容，按

键可

以继续向上翻看；

按

或

键移动光标到要设定

的硬度制，按

键完成设置，按

键取消设置。

注：1.这里仅显示当前选定的冲击装

置和材料可以转换的硬度制，不

能转换的硬度制不显示。

2.选择硬度制前请先选择材料。

3.更改材料设置后，硬度制设置

自动恢复为HL。

按

或

键移动光标。

按

或

键修改光标处数值。

按

键确认设置。

按

键取消设置。

注:1.如果设置超出测量范围，会提

醒您重新设置。

2.所设下限大于上限则自动对

换。

****************************

平均次数

****************************

公差限的倍数

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]取消。

2

可以在2～5 倍范围内设置直方图的

示值范围与公差限范围之比。5 倍显

示范围最大，2 倍显示范围最小。

按

或

键选择倍数。

按

键确认设置。

按

键取消设置。

6.5.7 硬度/强度设置

冲击方向

平均次数

材料

硬度制

公差限

直方图显示范围

硬度/强度：硬度

按[ ] [ ]选择。

按[ ]修改，按[ ]返回。

按

键进行【硬度/强度】的选择，

光标处显示会在硬度、强度间切换。

6.6 打印功能

在主显示界面或副显示界面按

键进入主菜单。

存储管理器

系统设置

软件信息

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]返回。

测量条件设置

打印功能

按

或

键将光标移到【打印功能】

上。

按

键进入【打印功能】菜单。

6.6.1 打印当前数值

打印存储器所选组数值

打印存储器全部数值

打印当前数值+图形

打印存储器所选组数值+图形

打印存储器全部数值+图形

打印当前数值。

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]返回。

MC010-TH160 里氏硬度计

No.:

操作人:

时间:11:40:14

日期:01/11/2002

探头型号: D

冲击方向:

平均次数:03

材料:钢和铸钢(Steel)

510 514 512

平均值=512HL

511 515 513

平均值=513HL

6.6.2 打印存储器所选组数值

按

或

键将光标移到需要的打印

功能上，按

键即可打印。

注：1.打印过程中按住

键可以在

打印完当前行后停止打印。

2.完成一组测量后,可以按

键打印任意组当前数值。

【打印当前数值】可以打印仪器名

称、编号、操作人、时间、日期、探

头型号、冲击方向、平均次数、材料、

单次测量值、平均值。

如果没有关机，也没有改变测量条

件，则再次打印时只打印单次测量值

和平均值。

注：编号、操作人需要人工填写；

选择打印组范围

从 0001 到 0009

****************************

从到

按[ ] [ ]选择，按[ ] [ ]修改。

按[ ]确认，按[ ]取消。

001 00020

MC010-TH160 里氏硬度计

* * * * * * * * * * * * * * *

探头型号: D

冲击方向:

平均次数:03

材料:钢和铸钢(Steel)

No.:0001

510 514 512

平均值=512HL

No.:0002

511 513 515

平均值=513HL

* * * * * * * * * * * * * * *

【打印存储器所选组数值】需要首先

选择组数范围，同时会显示出存储器

中保存的组数范围。

按

或

键移动光标。

按或键修改光标处数值。

按

键开始打印。

按

键取消打印命令。

注1.如果设置组数超出实际范围，则

打印其中实际存在的组数。

2.始末组数不分大小，即打印1～5

组可以设为从1到5或从5到1。

3.数组范围值越大,表示该组值距当

前越近,反之,则越远。

打印内容包括：仪器名称、编号、操

作人、日期、探头型号、冲击方向、

平均次数、材料、组号、单次测量值、

平均值。

如果下一组的日期、探头型号、冲击

方向、平均次数、材料或硬度制与上

一组相同，则只打印组号、单次测量

值和平均值，否则打印图示全部内

容。

6.6.3 打印存储器全部数值

【打印存储器全部数值】以相同格式

打印出存储器的所有组数值。

6.6.4 打印当前数值+图形

26

MC010-TH160 里氏硬度计

探头型号: D

冲击方向:

平均次数:03

材料:钢和铸钢(Steel)

512 514 512

平均值=512HL513 515 513

平均值=513HL

650

600

500

450

650

600

500

450

- - - - - - - - - - -- - 6.6.5

打印存储器所选组数值+图形

【打印当前数值+图形】除了可以打

印仪器名称、编号、操作人、时间、

日期、探头型号、冲击方向、平均次

数、材料、单次测值、平均值外，还

打印出当前组的直方图。

直方图内两条横线为公差限。

如果没有关机，也没有改变测量条

件，则再次打印时只打印单次测量

值、平均值和直方图。

MC010-TH160 里氏硬度计

* * * * * * * * * * * * * * *

探头型号: D

冲击方向:

平均次数:03

材料:钢和铸钢(Steel)

No.:0001

468 503 601

平均值=524HL

* * * * * * * * * * * * * * *

614

455

【打印存储器所选组数值+图形】也

需要选择打印组范围，操作与【打印

存储器所选组数值】相同，打印内容

比【打印存储器所选组数值】增加了

直方图。

6.6.6 打印存储器全部数值+图形

【打印存储器全部数值+图形】以相

同格式打印出存储器的所有组数值

和直方图。

6.7. 存储管理器

在主显示界面或副显示界面按键进入主菜单。

系统设置

软件信息

存储管理器

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]返回。

测量条件设置

打印功能

按

或

键将光标移到【存储管理

器】上。

按

键进入【存储管理器】菜单。

如果存储器内没有数据，会显示“无

数据！”后返回。

6.7.1 从第一组浏览/从最末组浏览

从最末组浏览

从所选组浏览

传输数据

删除所选组

全部删除

从第一组浏览

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]返回。

按

或

键将光标移到所需的功

能上按

键即可。

【从第一组浏览】从第一组开始显示

存储器数据。

【从最末组浏览】从最后一组开始显

示存储器数据。

6.7.2 从所选组浏览

****************************

选择起始组

从 0001 到 0009

****************************

按[ ] [ ]选择，按[ ] [ ]修改。

按[ ]确认，按[ ]取消。

0010

6.7.3 传输数据

6.7.4 删除所选组

选择删除组范围

从 0001 到 0009

****************************

从到

按[ ] [ ]选择，按[ ] [ ]修改。

按[ ]确认，按[ ]取消。

001 00020

【从所选组浏览】将出现选择起始组

界面。

按

或

键移动光标。

按

或

键修改光标处数值。

按

键从选定的起始组开始显示存

储器数据。

按

键取消操作

【传输数据】将存储器数据以文本方

式从RS232 口送出。

【删除所选组】将出现选择要删除组

范围界面。

按

或

键移动光标。

按

或

键修改光标处数值。

按

键删除选定组。

按

键取消操作。

注1.如果设置组数超出实际范围，则

删除其中实际存在的组数。

2.始末组数不分大小，即删除1～5

组可以设为从1到5或从5到1。

3．删除后，存储数据组序号将重新

排列。

6.7.5 全部删除

【全部删除】将删除存储器的全部数

据。

6.7.6 确认删除

删除存储器数据时会出现确认界面。

***************************

确实要删除吗？

***************************

否是

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]取消。

按

或

键将光标移到【是】

上按

键可以确认删除。

按

或

键将光标移到【否】

上按

键可以取消删除操作。

不管光标位置，按

键也可以取消

删除操作。

6.8 浏览界面

No.0001 12/10/2001 DL

3 次钢和铸钢（Steel） HL

635 550 608

平均值 = 598HL

No.0002 12/11/2001 DL

5 次钢和铸钢（Steel） HL

431 431 429 350 358

平均值 = 400HL

No.0003 12/12/2001 D

5 次钢和铸钢（Steel） HL

按[ ] [ ]浏览。

按[ ]返回。

按

或

键翻页浏览。

按

键退出浏览。

6.9 系统设置

在主显示界面或副显示界面按

键进入主菜单。

软件信息

系统设置

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]返回。

测量条件设置

打印功能

存储管理器

按

或

键将光标移到【系统设置】

上。

按

键进入【系统设置】菜单。

自动存储:

自动打印:关

自动剔除粗大误差:关

自动传输数据:关

按键声音:开

警示声音:开

↓打印灰度:1

关

按[ ] [ ]选择。

按[ ]修改，按[ ]返回。

↑自动剔除粗大误差:关

自动传输数据:关

按键声音:开

警示声音:开

打印灰度:1

时间日期设置

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]返回。

6.9.1 液晶亮度设置

按

或

键移动光标到要设定的项

目，按

键直接更改或进入相应更

改界面。

按

键返回。

【自动存储】【自动打印】【自动

剔除粗大误差】【自动传输数据】

【按键声音】【警示声音】都可以

用

键选择【开】或【关】。

【自动存储】设为【开】时，可以在

测量完成显示平均值后自动存储当

前组数据。

【自动打印】设为【开】时， 可以在

测量完成显示平均值后自动打印当

前数值。

【自动剔除粗大误差】设为【开】时，

可以在完成设定的平均次数或按

键提前结束时按照3б准则自动剔除

粗大误差，如果有数据被剔除，需要

补充测量以达到设定次数。

【自动传输数据】设为【开】时，可

以在测量完成显示平均值后以文本

方式将当前组数据从RS232 口送出。

【按键声音】设为【开】时， 每次按

键蜂鸣器都会短鸣一声。

【警示声音】设为【开】时， 在测量

值超出公差限、达到设定平均次数、

删除数据等情况下蜂鸣器都会长鸣

一声。

【打印灰度】可以用

键选择1、2、

3、4、5 共5 级灰度，数值越大，打

印文字或符号越深，适用于环境温度

较低等情况，但同时打印速度会减

慢。

亮度越高，颜色越深。

亮度越低，颜色越浅。

****************************

液晶亮度设置

****************************

按 [ ] 增加亮度。

按 [ ] 降低亮度。

按 [ ] 取消设置。

按 [ ] 确认设置。

6.9.2 时间日期设置

****************************

时间日期设置

****************************

按[ ] [ ]选择，按[ ] [ ]修改。

按[ ]确认，按[ ]取消。

01

进入此界面时，会将当前时间日期显

示在屏幕上。

按

或

键移动光标。

按

或

键修改光标处数值。

按

键确认更改，将当前时间日期

修改为所设时间日期。

按

键放弃设置退出。

6.10 软件信息

在主显示界面或副显示界面按

键进入主菜单。

软件信息

按[ ] [ ]选择。

按[ ]确认，按[ ]返回。

测量条件设置

打印功能

存储管理器

系统设置

MC010-TH160

里氏硬度计

****************************

V1.0A 版权所有2001

保留所有权利

嵌入软件

序列号 :A07500000001

:A0750110A

按

或

键将光标移到【软件信息】

上。

按

键进入【软件信息】。

该界面显示有关仪器和嵌入软件的

信息。

软件版本号和嵌入软件序号有可能

随着软件升级而改变，恕不再另行通

知。

6.11 软件校准

首次使用本仪器前、长时间不使用后再次使用前、关闭电池开关后再次使

用前必须用随机硬度块对仪器和冲击装置进行校准。

一台主机配多种型号冲击装置时，每种只需要校准1 次，以后更换探头不

需要再重新校准。

按住

键的同时按

开机，即可进入软件校准界面。

****************************

软件校准

****************************

请测量5 次。

请设冲击方向为[ ]。

按[ ]取消。

****************************

软件校准

****************************

请测量5 次

550 552 548 549 551

平均值=550

真实值=

按[ ] [ ]修改。

按[ ]确认，按[ ]取消。

550

冲击方向设为【

】。

在随机硬度块上垂直向下测量5 点。

测量完成后会显示平均值。

按

或

键输入真实值。

按

确认。

按

取消操作。

校准范围为±15HL。

6.12 充电

.. 电池容量用完后，电池符号会闪动显示

， 这时需要尽快给仪器充电。

.. 充电时，充电指示灯会点亮，提示充电电源已接好，如果仪器处于关机状态，

会自动开机。电池符号会交替显示

和

，其中黑色部分越多，

说明越接近充满。

.. 充满电后会闪动显示

。

.. 充电时，电池开关应处于【开】状态。

.. 请用随机配置的电源适配器给主机充电。

..

6.13 背光

仪器液晶屏带有LED 背光，便于在黑暗条件下使用，开机后，可以随时按

键开启或关闭背光。

6.14 自动关机

.. 仪器具有自动关机功能，以节省电池电能。

.. 如果在5 分钟内既没有测量，也没有任何按键操作，仪器会自动关机，在关

机前液晶屏幕显示会闪动显示20 秒，这时按除

外的任意键都可以使

液晶屏幕停止闪动并停止关机操作。

.. 当电池电压过低时，仪器会显示“电量不足！”，然后自动关机。

6.15 电池的更换

.. 旋下电池仓盖上的四个螺钉,取下电池仓盖;

.. 取下电池;

.. 将新电池的接线端子插入电路板上的原插口,重新装好电池仓盖。

.. 电池型号：TH160 电池组件。

6.16 数据传输电缆连接

将通信电缆(可选件)的一端端子插入主机左侧的RS232 插口中,将另一端插

入计算机机箱后部的9 针串口插座口中。

7 故障分析与排除

故障现象原因分析排除方法

不开机侧面电池开关未打开打开电池开关

电池耗尽充电

充不上电侧面电池开关未打开打开电池开关

8 保养和维修

8.1 冲击装置

.. 在使用1000—2000 次后，要用尼龙刷清理冲击装置的导管及冲击体，清洁

导管时先将支承环旋下，再将冲击体取出，将尼龙刷以逆时针方向旋入管内，

到底后拉出，如此反复5 次，再将冲击体及支承环装上；

.. 使用完毕后，应将冲击体释放；

.. 冲击装置内严禁使用各种润滑剂。

8.2 打印记录的保存

因为打印纸是热敏纸，故在保存时应避免高温，光线直射,如果需要长期保

存打印记录,请及时复印并保存。

8.3 正常维修程序

.. 当用标准洛氏硬度块进行检定时，误差均大于2HRC 时，可能是球头磨损失

效，应考虑更换球头或冲击体。

.. 当硬度计出现其它不正常现象时，请用户不要拆卸或调节任何固定装配之零

部件，填妥善保修卡后，交由我公司维修部门，执行保修条例。仪器在我公

司停留时间一般不超过一周。

9 检定周期

硬度计的检定周期一般不超过一年。使用单位可根据实际情况进行日常检

查。