MC016-WYL-2应力仪

- 用途

MC016-WYL-2应力仪是来测定透明物体由于内应力而产生的双折射现象的仪器。这种双折射（应力）的来源，是由于均匀的冷却或外界机械作用等原因引起的。

应力仪可通过观察应力来鉴定制品（被测件）质量，被广泛应用于光学玻璃、玻璃制品、透明塑料制品工业作快速、大量的检验。解决了实际上无法通过数学运算的复杂问题。

- 主要技术数据

应力测定范围　　　　　　　　　　　560nm（一级干涉色）以下

全波片光程差　　　　　　　　　　　560nm

检偏镜通光口径　　　　　　　　　　ф150nm

台面玻璃通光口径　　　　　　　　　ф220nm

可测样品最大高度　　　　　　　　　250mm

光源　　　　　　　　　　　　　　　12V/100W白炽灯

电源　　　　　　　　　　　　　　　AC220V  50Hz

质量（净重）　　　　　　　　　　　20kg

外形尺寸　　　   　　　　　　　　 470mm×450mm×700mm

- 使用方法

仪器应在半暗的室内工作，操作步骤如下：

- 将脚踏开关与电源线插入仪器背后的插座内。

- 然后，再将电源线插在220V的交流电源上。操作时，用脚踏开关控制灯泡的亮暗。

- 把试样放在工作台中央。

- 脚踏接通光源，旋转试样至最大亮度的干涉色图（没有应力的试样不论怎样旋转，视场中始终是紫红色不变）。

- 通过检偏镜观察确定某一点的干涉色。

- 将试样转过90°，再次观察该点，确定其出现的第二种干涉色。（这是由于试样程差与全波片程差相加或相减的缘故）。

- 根据两种干涉色，由表一确定试样的实际光程差。

- 注意——使用时，必须先插入脚踏开关和仪器电源插座，再接上电源。不用时，要先切断电源，才能拔掉脚踏开关。

- 仪器的维护与保管

- 仪器应放置在通风干燥处。偏振镜应防潮、防湿。

- 起偏镜应防止受热过甚，仪器连续使用时间不宜过长。必要时，用风扇吹风冷却，以延长仪器使用寿命。

- 工作台毛玻璃是由应力极小的玻璃制成的。使用时，被测件要小心轻放，以免损坏毛玻璃，如果损坏，不能随便拿有应力的玻璃代用。否则会影响测量精度。

- 仪器搬运时，应避免强烈振动，以防止偏振镜与全波片走动，影响使用。

- 更换灯泡时，放松灯头螺母，旋转灯丝平面与隔热片平面平行，然后旋紧灯头螺母。

表一（被测试样的干涉色与光程差之关系表）

| 颜色 |  | 视程差（nm） | 实际程差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相加 | 黄 | 900 | 340 |
|  | 黄绿 | 845 | 285 |
|  | 绿 | 770 | 210 |
|  | 蓝绿 | 715 | 155 |
|  | 浅蓝 | 685 | 125 |
| 紫红 |  | 560 | 0 |
| 相减 | 红 | 535 | 25 |
|  | 橙黄 | 440 | 120 |
|  | 金黄 | 370 | 190 |
|  | 黄 | 310 | 250 |
|  | 白 | 260 | 300 |